**LICITAÇÃO Nº 174/2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2022**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**Adendo 01 – ALTERAÇÃO DO EDITAL**

O Prefeito de Três Passos, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as leis n.ºs 8.666/93 e 8.883/94 e 10.520/02, tornam público para o conhecimento dos interessados que em relação a Licitação n.º 1*72*/2022; Pregão Presencial *141*/2022, *cujo objeto é o* **Registro de preços para futura e eventual aquisição de camas hospitalares tipo Fawler Mecânica para uso do Hospital de Caridade de Três Passos/RS**. **Recurso: Emenda Parlamentar EP 233- Investimento para o Hospital de Caridade, Portaria SES 74/22 e 133/22 e contrapartida do HCTP, se houver necessidade, pelo período de 12 (doze) meses, contados da emissão da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, deste Edital (ANEXO I),** a RETIFICAÇÃO DO EDITAL, ante a impugnação interposta (processo administrativo 5330/2022), para que conste a inclusão do seguinte:

No item **10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, subitem 10.1 a alínea i):**

1. AFE (Autorização de Funcionamento de Empresa) da Licitante ou do fabricante;

**A descrição do objeto, anexo I do edital, passa a conter a seguinte redação:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição do Objeto** | **Quant.** | **Valor Unit. (máximo a ser pago)** | **Valor total** |
| 01 | **Cama Hospitalar tipo Fawler Mecânica**  Comandos dos movimentos de 04 manivelas retráteis confeccionadas em aço inoxidável com acabamento polido, localizadas junto a peseira da cama. Estrutura tubular do leito em tubos de no mínimo 30 x 50 x 2 mm. Leito em chapa de aço 1020 perfurada, estruturada de no mínimo 2 mm de espessura dotado de sistema de cremalheiras, articulado em 4 seções: Perneira, Flexão, Assento e Dorso. Possibilita os seguintes movimentos: Fowler / Dorso/ Vascular/ Trendelenburg / semi-fowler / flexão abdominal / Poltrona e Elevação Total do Leito, Suporte para soro em aço inoxidável, com altura regulável, adaptável nos 4 cantos do leito, sendo que acompanha dois suportes de soro (cada cama), dotado de para-choque na parte integrante da cabeceira e peseira (04 cantos da cama) projetado para absorção de impactos. Cabeceira e peseira (removíveis) função tábua de massagem cardíaca, com áreas vazadas para proteção das mãos e que permitem o transporte da cama pela enfermagem com maior segurança, evitando assim o risco de acidente durante a movimentação e transporte, possui trava para fixação e remoção sem o uso de ferramentas. Fabricadas em Polipropileno com superfície lisa que possibilita fácil limpeza, além de ser um material retardador de chama e possui adição de ions de prata que tem ação antibactericida. Estrutura da base construída em tubos de no mínimo 30 x 50 x 2 mm / perfis de aço-carbono com revestimento em pintura eletrostática a pó, anticorrosivo – Possui rodízios de mínimo 4” para movimentação com sistema de travamento individual nos quatro rodízios. Grades laterais tipo empilháveis com colunas confeccionadas em aço inoxidável com alavanca em ABS de alta resistência para acionamento do recolhimento das grades. Possui mecanismo de travamento automático na elevação, fácil de operar e estável para uso. **Colchão:** colchão de espuma ortopédica dens. 28 e espessura 12 cms isento de látex com revestimento certificado biocompatível, conforme norma ABNT NBR ISO 10993-1. Dimensões: Comp.: 2000 mm x Larg: 900 mm x Alt. mínima: 350 mm – Alt. máxima: 1100 mm /Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Apresentar: Registro no M.S com comprovação por certificação no INMETRO. Certificado ou declaração de garantia para o equipamento, fornecido pelo fabricante de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data do Recebimento Definitivo. − Manual técnico em português/Serviço do equipamento. Acompanhar 02 suportes de soro.  O objeto deverá ter cadastro/registro na ANVISA, cujo documento comprobatório será entregue juntamente com o objeto, sob pena de não ser recebido. | 15 | R$ 6.845,83 | R$ 102.687,45 |

**Altera a data do certame para o dia 02 de setembro, às 8h10min;**

Três Passos, 11 de agosto de 2022.

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Arlei Luis Tomazoni

Prefeito

Procurador(a) Jurídico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_